QIBA 1C

Noise Results

Siemens Sensation 64

UCLA medical center

March 26, 2010

ACRIN 6678 parameters, 120kVp, 100mAs, 1 mm thick, B30;

std deviation in homogeneity section = 17.6

| mAs | Filter | Measured Std Dev | Predicted ( by sqrt mAs ratio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | B30 | 17.0 |  |
| 100 | B40 | 21.3 |  |
| 100 | B45 | 32.9 |  |
| 200 | B30 | 12.3 | 12.0 |
| 200 | B40 | 15.4 | 15.1 |
| 200 | B45 | 24.0 | 23.3 |
| 250 | B30 | 11.0 | 10.8 |
| 250 | B40 | 13.8 | 13.5 |
| 250 | B45 | 21.5 | 20.8 |