# Institute: Duke University

Performer: Ehsan Samei, Baiyu Chen

Date: 01/09/2010

Scanner: GE Discovery 690(VCT64)

# KVP: 120

Scan FOV: Small Body(32.00cm)

Slice thickness: 1.25mm

Collimation: 0.625x64

Pitch: 0.984:1

| DFOV cm | mAs | CTDI mGy | Resolustion lp/cm | Noise level | Kernel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 200 | 14.88 | 7 |  | 43.55 | bone |
| 25 | 200 | 14.88 | 7 |  | 44.20 | bone |
| 25 | 200 | 14.88 | 6 |  | 12.67 | std |
| 25 | 250 | 18.61 | 7 |  | 40.42 | bone |
| 25 | 250 | 18.61 | 7 |  | 14.22 | detail |
| 25 | 250 | 18.61 | 6 |  | 11.53 | std |
| 25 | 325 | 24.19 | 7 |  | 35.70 | bone |
| 25 | 325 | 24.19 | 7 |  | 12.18 | detail |
| 25 | 325 | 24.19 | 6 |  | 9.89 | std |

Conclusion: Both bone and detail reconstruction kernels provide decent resolutions. However, detail offers a lower noise under the same dose level. So our final choice is the combination of detail reconstruction kernel and 325mAs.